水浴锅

危险源：水浴锅

风险分析：

1.电热管爆损

2.火灾

3.漏电

4.烫伤

拟采取的防护:

1.水浴锅应放置在室内干燥、平稳、通风处。必须使用与仪器要求相符的电源，电源插座应采用三孔安全插座，必须安装地线。

2.保持恒温水浴锅内外清洁干燥。

3.禁止放置易燃易爆及酸性腐蚀性物品在水浴锅周围。

4.工作过程中，水位线应占据整个内胆的1/2至2/3，严禁水位低于电热管。

5.不要用手触摸U型加热管，以防烫伤。

6.在注水或使用过程中，不要将水溅入电器箱内，以防发生危险事故。

7.使用时必须先注水后通电，不得缺水和空烧，以防加热管损坏和危险事故发生。

8.使用时应有专人值守看护。

9.水浴锅长期不使用时，应将水槽内的水放净并擦拭干净，定期清除水槽内的水垢。

10.定期检查各接点螺丝是否松动，如有松动应加紧固，保持各电气接点接触良好。定期检查仪器运作情况、有无损坏、老化、渗漏现象。定期检查温控器显示是否准确，如不准确，请调整温控器或更换。定期检查电源插座及恒温水浴锅插头连接或接触是否良好。

应急措施：

1.如电热管爆损，应立即切断电源，远离设备，并报告实验室安全负责人。

2.如发现漏电，应立即切断实验室电闸，远离设备，并报告实验室安全负责人。

3.如发现干烧，应立即切断电源，远离设备，并报告实验室安全负责人。

4.如已经起火，应立即切断电源，如火势较小，使用二氧化碳（CO2）灭火器，小心灭火。如水浴锅内部发生火灾，可以迅速盖上锅盖，切断氧气供应，使火焰熄灭。如火势较大，及时报警，并报告实验室安全负责人。

5.如不慎烫伤，用流动冷水轻轻冲洗伤口10-30分钟，冷水可将皮肤表热迅速散去，以降低对深部组织的伤害。如果感觉冲洗时伤口更加痛疼可减小水流或把伤口持续浸泡在水中10-30分钟。在充分的冲洗和浸泡后，在冷水中小心除去衣物和饰物等。如果伤口比较严重粘到了衣服，可以用剪刀轻轻地剪开衣服，千万不要强行剥去任何的衣物，以免弄破水泡。因为水泡表皮在烧伤早期有保护创面的作用，能够减轻疼痛，减少渗出。对于大面积烫伤或3度烫伤，操作完第一、二步骤后，可用无菌纱布或干净的纯棉毛巾覆盖于伤口并固定，以减少外界的污染和刺激，有助于保持创口的清洁和减轻疼痛，再转送到专业治疗烧伤的烧伤专科医院进行进一步正规治疗。