烘箱

一、风险分析：烘箱老化故障或者人为操作不当可能导致火灾、高温灼伤等风险

二、拟采取和配备的防护：

1.烘箱为高风险设备使用前必须提交安全承诺，风险评估，并经培训合格方可独立使用。严禁烘箱控温失灵后带病使用。

2.实验室内需配备耐高温手套，以防烫伤。实验室内必须配备灭火器，以便及时扑灭火灾。

3.烘箱安装使用前检查电压，小烘箱需要的电压是220伏，大烘箱需要的电压是380伏(三相四线)。根据烘箱的耗电量安装足够容量的电刀，并选择合适的电源线。

4.烘箱周围严禁可燃物堆积，烘箱周围不能放置易燃易爆物品。

5.严格控制烘干样品，易燃、易爆等低燃点及挥发性、酸性腐蚀性等物品禁止放入箱内。不得使用塑料筐等易燃容器盛放实验物品。用于加热密闭容器中的物品时，应该事先评估密闭容器中压力情况和容器的耐压情况，防止容器爆裂。

6.放置样品时上下四周应留存一定空间，保持箱内气流通畅；箱内底部加热丝上置有散热板，不可将样品放置其上；放置样品及烘箱使用过程中要防止其他物件落入干燥箱底部与电阻丝接触造成短路。

7.取样时缓慢打开箱门，切勿在高温状态下快速或急速开启箱门。

8.烘箱温度设置需在烘箱允许工作温度范围内，在设定温度时，应考虑所烘干物品的性质和数量，如植物样品杀青不超过105度，烘干不超过80度。

9.烘箱使用过程中必须有人值守，严格遵守烘箱操作规程，实验过程中要及时查看数显温度是否在正常范围内。一旦出现温度过高或者电器工作失灵等故障应及时切断电源，并联系设备管理员和实验室安全责任人，及时处理。

10.烘箱使用完毕，做好使用记录，切断烘箱电源，拔下电源插头。

11.保持箱内清洁，定期保养，保养时需将总电源关闭。

三、应急措施

1.如发现机器控温不正常应立即关机切断电源。

2.如样品等发生火灾，现场工作人员立即采取措施处理，防止火势蔓延。火情较小时，立即使用实验室内配备的灭火器灭火，及时扑灭火灾；如火势较大或发展较快，迅速逃离现场并拨打消防电话。

3.取物时若不慎被烫伤，应立即用自来水缓慢冲洗烫伤部位，如果烫伤严重应立即前往医院就医。轻度烫伤可用冷水疗法止痛，再涂烫伤膏；较重的烧伤或烫伤，不要弄破水泡，以防止感染，用消毒纱布轻轻包扎伤处送医院治疗。