高速离心机

一、风险分析

1.化学品腐蚀皮肤或衣物

2.机械伤害

二、防护

- 严禁转子超出其额定转速运转。按规定对套管、不锈钢管及高密度样品实施减速运转。不可使用非本机规格离心管；防止出现离心管材料老化、离心管使用次数过多、离心管被样品腐蚀等情况。

- 离心管内装有有机溶剂时必须符合与对应材料的相容性规定。聚丙烯(PP)离心管不能与汽油、煤油等接触使用。聚碳酸酯(PC)离心管不能与汽油、乙醛、丙酮、乙醇、异丁醇、甲酚等接触使用。聚乙烯(PE)离心管不能与硫酸(50%、75%)、苯、汽油、煤油等接触使用。

- 切勿用离心机分离易燃、易爆样品；勿在距离离心机周边300mm内使用和存放易燃、易爆样品。

- 在使用离心机前，确保离心机放置在平稳的表面上，并且处于稳定的状态。检查离心机和转子是否有损坏或松动，并确认转子正确安装。

- 离心机操作时，必须佩戴适当的个人防护设备，如口罩、手套、护目镜等。

- 按离心机操作规程规范操作。始终使样本保持平衡（重量配平，一般精密平衡要求偏差不超过0.1g），以免造成转子不平衡而发生轴弯曲或断轴事故。

- 启动离心机前，确保离心管已盖紧，转头盖已盖好，离心机盖已盖好。

- 离心机运行过程中，请远离离心机，但不要离开实验室。

- 运行期间，禁止打开离心机盖子或移动离心机。转子完全停止且显示屏显示消息为END时，方可打开离心机盖。一旦离心机在高转速下发生振动或者发出巨大声音，应立即按STOP键，使离心机快速停转，再断开电源。

- 离心机停止运转后，等待离心机已经停止，转速为“0”后再打开离心机盖，以免离心管和转子飞出或掉落。

- 离心机操作完毕后，及时清理离心机和转子，并将使用后的离心管和废弃物按学校要求正确回收处理。

三、主要险情应急处理方式：

1.离心管破裂时，应当：

- 如果有毒、有害物质泼溅在皮肤或衣物上，请用自来水冲洗（二层走廊中部设有紧急喷淋装置），再根据毒物的性质采取相应的有效处理措施。如果有毒、有害物质泼溅或泄露在工作台或地面，可先用细砂吸附，再用抹布或拖布擦拭，然后用清水冲洗或使用中和试剂进行中和后用清水冲洗。

- 发生强酸、强碱及其它一些化学物质化学灼伤时，应用大量流动清水冲洗，再分别用低浓度的（2%-5%）弱碱（强酸引起的）或弱酸（强碱引起的）进行中和。处理后，再依据情况而定，作进一步处理。

- 如化学物质不慎溅入眼内，就近使用洗眼器，用大量清水或生理盐水彻底冲洗。冲洗时，眼睛置于水龙头上方，水向上冲洗眼睛，时间应不少于15分钟。处理后，再送眼科医院治疗。

- 如离心机停止运行后发生破裂，应立即关闭机盖，保持30分钟。30分钟后打开机盖，清理时佩戴护目镜，一次性手套外面再戴一双厚胶皮手套，用镊子或垫着棉花的镊子夹取碎片，所有破裂的离心管、碎离心桶和套管等应放入利器盒，按废弃物处理规定进行回收处理。未破碎的有盖的管子用含氯消毒液进行表面消毒。离心机内表面污染可用有效氯浓度为0.5%的含氯消毒剂或75%酒精擦拭两遍后再用清水进行擦拭，干燥后使用。

2.转子失衡时，应当：

- 一旦离心机在高转速下发生振动或者发出巨大声音，应立迅速按STOP键，使离心机快速停转，再断开电源。

- 重新平衡离心机转子，或者更换新的转子。

3.离心机转子及样品飞出，应当：

- 所有人员应快速离开现场，以免转子飞出造成人员伤害。

- 确认现场安全后，切断电源，按离心管破裂方式清理离心机。

4.离心机轴弯曲或断轴时，应当：

- 所有人员应快速离开现场，以免离心机断轴造成人员伤害。

- 离心机事故发生后，应及时通知实验室责任人。

- 如果有人员伤害，请立即拨打“120”急救电话求助。

5.离心机燃烧爆炸时，应当：

- 所有人员应快速离开现场，以免燃烧爆炸造成人员伤害。

- 离心机事故发生后，应及时通知实验室责任人。

- 如果有人员伤害，请立即拨打“120”急救电话求助。