高压灭菌锅

风险分析：

- 爆炸风险

在操作过程中，如果高压灭菌锅的密封门未正确关闭或密封件损坏，容易导致高压气体泄漏引起爆炸，造成机械损伤。

操作人员在高压灭菌锅压力未降到0MPa时打开灭菌室门，容易导致高压气体泄露引起爆炸。

灭菌物品中存在易燃的溶液或固体，有可能发生爆炸。

在高压灭菌锅内灭菌的物品不够均匀或放置不当，也可能引起爆炸。

- 干烧风险

如使用高压灭菌锅时，灭菌水不足，容易造成灭菌锅干烧，引起电气着火。

- 烫伤风险

操作人员在打开灭菌室门后，由于高温蒸汽，容易造成烫伤。

- 质量控制问题

在使用高压灭菌锅的过程中，如物品摆放不恰当或未正确设置参数，容易造成灭菌不彻底。

- 保养不到位

高压灭菌锅需进行经常的保养和检修，如保养不到位设备可能会出现故障和安全隐患。

采取防护

- 高压灭菌锅在投入使用前需办理特种设备使用登记证，并将登记标志置于设备的显著位置。高压锅旁应配备隔热手套。

- 高压灭菌锅操作人员需持有特种设备作业人员证。

- 高压灭菌锅需按要求进行定期检验。每年需对高压灭菌锅进行自检，并留有记录。压力表需每半年送当地计量院校验一次。安全阀需每年送特检所检定一次。

- 使用高压灭菌锅前要观察灭菌锅外观有无鼓包变形，密封圈有无老化。高压灭菌锅无明显缺陷和故障，方可正常使用。

- 使用高压灭菌锅前要检查灭菌锅内加热水是否充足，缺水应补水。查看灭菌锅内灭菌水是否清洁，如不清洁，或留有培养基残渣需更换灭菌用水。

- 检查回收瓶水量。回收瓶水量需在最高水位和最低水位之间。

- 检查灭菌物品。灭菌物品必须耐高温高压。若灭菌物为液体，不可装太满。灭菌器皿不可密封，使用前需将瓶盖拧松，灭菌后再密封。灭菌器皿不得有裂缝、刮痕。绝对禁止灭菌可燃物、爆炸性、易挥发性以及有腐蚀性物体。

- 设定合适的温度和时间，放入高温灭菌指示卡，进行灭菌。

- 高压灭菌锅运行过程中需全程值守。安全值守人员应熟悉紧急救援和应急处理措施，包括使用灭菌锅的应急停机、报警处理等操作，以及紧急情况下的急救措施和求助流程，确保在紧急情况下能够迅速响应和处理。

10、灭菌完毕后需等灭菌锅内压力降为0MPa才可将灭菌锅盖打开。在取出灭菌锅内的物品前，操作人员应佩戴适当的防护装备，包括手套、口罩、护目镜等，以确保个人安全。谨慎地打开高压灭菌锅的锅盖，注意避免突然释放的蒸汽或热气可能造成的烫伤。戴热防手套，将灭菌器具从灭菌器中取出，避免直接用手触摸灭菌器具，以防止烫伤和交叉感染。

11、禁止灭菌锅过夜使用。

应急预案：

- 灭菌锅运行过程中如发生变形、异常报警等异常情况立即切断电源，远离灭菌锅，待灭菌锅内压力释放完毕后，再进行取物维修等处理。

- 烫伤：轻度烫伤可用冷水疗法止痛，再涂烫伤膏；较重的烧伤或烫伤，不要弄破水泡，以防止感染，用消毒纱布轻轻包扎伤处送医院治疗。

- 玻璃器皿割伤：先将伤口处的玻璃碎片取出，若伤口不大，立即生理盐水冲洗伤口，碘伏消毒，敷创可贴或用纱布包扎好。伤口较大或割破了主血管，则应用力按住主血管，防止大出血，及时送医院治疗。

- 实验室爆炸：实验室爆炸发生时，实验室负责人或安全员在其认为安全的情况下必需及时切断电源。所有人员应听从临时召集人的安排，有组织的通过安全出口或用其他方法迅速撤离爆炸现场。应急预案领导小组负责安排抢救工作和人员安置工作。